TEKERLEKLİ SERUM VE İNFÜZYON STANDI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1*İnfüzyon standı yüksek kaliteli parlak Alman çeliğinden imal edilmiş olmalı ve aynı anda en az 8-10 cihazın birbirine karışmadan ve devrilmeden taşınması görevini yerine getirebilecek teknik sağlamlık ve güvende olmalıdır. 

2*Cihazların bağlandığı kısım dairesel biçimde ve en az 160 cm boyunda olmalı; ayrıca serum askılığının da yüksekliği en az 150 cm daha uzayabilecek şekilde dizayn edilmelidir. (Maksimum yükseklik, toplam: 310 cm.)
3*Serum askılığı 4 ad. olmalı ve her birisi 2 lt. hacimdeki ağırlıklara sürekli  dayanıklı olabilmelidir.

4*Anti-statik malzemeden imal edilmiş rulmanlı top. 5 ad. tekerleği olabilmeli ve böylece 360 C sürekli ve rahatlıkla yön ayarı yapılabilmelidir. Gerektiğinde güvenli bir şekilde yön sabitesini sağlamak için en az 3 ad. tekerin kilit mekanizması olmalıdır.

5*Tekerlerin çapı istenen değerlerde taşıma yapabilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için en az 75mm çapında imal edilmelidir.

6*Sistem pratik bir şekilde monte ve demonte olabilmeli ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli alyans takımı yanında verilmelidir.
7*Stand üzerinde sitemle birlikte damlama kabı verilmelidir.

8*İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti ve ücreti mukabili 5 yıl satış sonrası hizmet taahhüdü verilmelidir.

9.İmalatçıya ait TSE, CE ve ISO belgeleri teklifle birlikte sunulmalıdır.
