       ÇOK KULLANIMLIK HİPOTERMİ KVC BLANKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ameliyat masası üzerinde veya yoğun bakım ünitelerinde hastaları ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılacaktır.

2. 4 Cº - 41 Cº su sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.

3. Blanketlerin her 2 tarafı  dayanıklı su-geçirmeyen polimer vinyl bir malzemeden yapılmalı; kağıt veya non-woven kumaş malzeme olmamalıdır. 

4. Eşit ve homojen ısı dağılımını garanti edecek bir tasarımı olmalıdır.

5. Blanketten çıkan hortumlar giriş ve çıkış noktalarında sızdırmazlık için takviyeli olmalı ; en az 100 cm uzunluğunda ve dolaşım sırasında ısı kayıplarına karşı haricen köpük-sünger malzemelerle ayrıca  izole edilmiş olmalıdır.

6. Çok kullanımlık blanketler alkol esaslı dezenfektanlarla temizlenerek birçok hastada kullanılabilecek  yapıda üretilmiş olmalıdır. 

7. Blanket yatakları istenmesi halinde rulo şeklinde katlanabilmelidir

8. Blanketler gerektiğinde hasta altına ve üstüne serilebilmelidir. 

9. Hastanın ağırlığı su dolaşımını engelleyerek blankette kink yapmamalıdır. 

10. Yetişkin blanket 150x 50 cm (+/- 10 cm) ebatlarında olmalıdır.

